灭菌锅使用说明

- 使用前请先在灭菌锅使用登记表上填写信息。

- 打开仪器开关，按“Power ON/OFF”键开启电源。

- 确认压力表读数为“0”后，将Lock/Unlock 推杆推向右边，小心打开盖子，加去离子水到水位超过中心小孔内小方块（为了维护灭菌锅，灭菌腔需要每周清理一次里面的水）。

- 确认排气瓶内水位在Low，如果不是，请取出该塑料瓶倒水或加水若干。

- 将灭菌物放入灭菌篮子里，可一共放两层，盖上盖子，将Lock/Unlock 推杆推到左边（连续灭菌时，第二次操作前请确保灭菌腔温度已降至50摄氏度以下。）

- 按“Mode”键选择工作模式，一共有以下三种模式，选择合适的模式并检查灭菌压力参数是否符合自己需求。参数确定后，按“START”键开始程序。

| 模式 | 用途 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体（保温） | 灭完菌有保温效果，适合琼脂培养基 |
| 2 | 液体 | 液体+固体 |
| 3 | 固体 | 由于降温快速，不兼容液体 |

- 灭菌结束提示音响起后，确认压力表读数为“0”，方可打开灭菌锅。

- 将开/关盖水平杆移向Unlock位置（右端），打开盖子，取出灭菌物。

- 每次常规运行后均应关闭电源开关，确认排气瓶水位于Low水位。

灭菌锅使用注意事项

- 请在使用灭菌锅前，认真填写灭菌锅使用登记表。

- 仪器绝对不可以用于易爆、易燃、易氧化、可燃和碱性物质，否则会引起爆炸、灭菌腔或管道腐蚀，或垫圈变质。

- 灭菌腔中除了加入水外，不可倒入其他液体。

- 运行结束后，开盖时请不要将脸、手靠近灭菌腔，以防蒸汽喷出导致伤害。

- 运行结束后，灭菌腔、垫圈和面板温度极高。不要用手直接接触， 否则可能导致烫伤。

- 灭菌液体冷却需要一定时间，取出时须戴隔热手套，以防烫伤。

- 灭菌容器上如有盖子，盖子必须松弛，可允许气体通过。如果不能通风，容器可能会炸裂。

- 如果是第一次使用灭菌锅，请在使用前认真阅读灭菌锅使用说明及注意事项，并联系实验室技术员进行设备培训后方能使用。

- 如果有任何疑问，请联系实验室技术员 周方宇 13534275846。